品目 1 超声波清洗器

1.运行环境

1.1   环境温度：5℃～35℃

1.2   相对湿度：≤80%

1.3   适用电源：电压 220V（±10%），50Hz（±2%）

2.技术参数

2.1 超声波清洗器参数 数显记忆和设定的超声工作时间； 数显记忆和设定的超声功率； 数显记忆和设定的进水液位； 数显容器内的实际液位： 数显记忆和设定容器内的加热温度； 数显容器内的实际温度； 数显超温度、超电压、超电流保护指示； 数显低水位、无溶液保护指示；

同时显示超声液位、溶液温度，超声时间、超声功率； 清洗网架采用不锈钢网筛氩焊成型； 降音盖、内槽、及外壳采用优质不锈钢；

2.2   主要技术指标

2.2.1  仪器尺寸：320X264X340(mm)

2.2.2  清洗槽尺寸：300X240X150(mm)

2.2.3  容量：10L

2.2.4  超声频率：40KHZ

2.2.5  超声功率：200W

2.2.6  功率可调：40-100%

2.2.7  进水液位：1-120(mm)

2.2.8  加热功率：400w

2.2.9  温度范围：10-80(℃)

2.2.10  时间范围：1-480(min)

2.2.11  累计时间：9999999（h）

2.2.12  网架：有

2.2.13  降音盖：有

2.2.14  排水：有

3.配置清单

主机：1 台 网架：1 个 降音盖：1 个

订货量：2 台 到货港口：中国乌鲁木齐 安装地点：新疆农科院质标所 交货期：合同生效后二个月

2.1  医用冰箱

1.运行环境

1.1   环境温度：5℃～35℃

1.2   相对湿度：≤80%

1.3   适用电源：电压 220V（±10%），50Hz（±2%）

2.技术参数

2.1   医用冰箱参数

2.1.1    温度系统

*2.1.2    精确微电脑控制，数字温度显示，可调整增量 1℃

*2.1.3    风冷系统，确保箱内温度恒定在 2℃～8℃范围内

2.2   安全系统

*2.2.1    有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能，可实现高低温报警、传感器故障报警

2.2.2    风冷式结构

2.2.3    板管式蒸发器

*2.2.4    自动化霜处理，防止局部低温

2.3   设计

2.3.1    自动霜化功能自动霜化功能

*2.3.2    安全门锁设计

2.3.3    大屏幕数字温度显示

2.3.4    宽电压，

2.3.5    内设照明灯

2.4   基本参数

2.4.1    电压（ V/Hｚ）：220/50

2.4.2    功率（W)：340

2.4.3    箱内温度（℃）：2～8

2.4.4    气候类型：N

2.4.5    内部尺寸（W×D×H)(mm)：530×451×1120

2.4.6    有效容积（L）：260,立式

2.4.7    搁架：4

3.配置清单：

主机标配

订货量：1 台 到货港口：中国乌鲁木齐 安装地点：新疆农科院质标所 交货期：合同生效后二个月

品目 2.2  冷冻冷藏箱

1.运行环境

1.1   环境温度：5℃～35℃

1.2   相对湿度：≤80%

1.3   适用电源：电压 220V（±10%），50Hz（±2%）

2.技术参数：

2.1   类别： 三门

2.2   颜色： 银灰色

2.3   有显示屏

2.4   基本参数

2.4.1    风冷式制冷

2.4.2    电脑控温

2.4.3    变频 纠错

2.4.4    10 千克日冷冻能力

2.4.5    有速冷速冻

2.4.6    四星级冷冻

2.4.7    国家 1 级能效

2.4.8    运转音 dB(A)：≤38

2.4.9    制冷剂：R600a

2.4.10    三循环制冷

2.4.11    自动除霜模式

2.5   特性参数

2.5.1    童锁功能

2.5.2    假日功能

2.6   规格参数

2.6.1    总有效容积：251 升

2.6.2    冷冻室容积：64 升

2.6.3    冷藏室容积：152 升

2.6.4    中门容积：35 升

2.6.5    日耗电量：0.67 度

2.6.6    电压/频率：220V/50HZ

配置清单：

主机标配

订货量：1 台

到货港口：中国乌鲁木齐

安装地点：新疆农科院质标所

交货期：合同生效后二个月

品目 2.3  冷藏柜

1.运行环境

1.1   环境温度：5℃～35℃

1.2   相对湿度：≤80%

1.3   适用电源：电压 220V（±10%），50Hz（±2%）

2.技术参数：

2.1   制冷剂 R600a

2.2   电压/频率  220V/50HZ

2.3   容量：319 升

2.4   外形   白色

2.5   温度要求：0℃

3.配置清单：

主机标配

订货量：1 台 到货港口：中国乌鲁木齐 安装地点：新疆农科院质标所 交货期：合同生效后二个月

品目 3   UPS 电源（进口）

1.运行环境

1.1 环境温度：5℃～35℃

1.2 相对湿度：≤80%

1.3 适用电源：电压 220V（±10%），50Hz（±2%）

2.技术参数

2.1 适应中国电网环境

输出功因 0.8。整机效率达 90％。采用有源功率因数校正技术（PFC）。

2.2 配置

在线维修功能：可以在负载持续供电情况下安全进行在线维修。 远程停电功能（EPO）：当紧急事

故发生时，可以快速关断 UPS。 并机组件： 实现并联扩容和并联冗余功能。 防尘组件：提升产品

防尘等级。隔离变压器：提供隔离保护。

2.3 小型化，低噪音

2.4  智能管理：智能化充电控制方式，根据电池类型和电池的使用状态来选择最优的充电方式，并 定期自动对电池做充放电管理。可自由选择电池电压（192V  或是 240V）。可查询和设定相应的 UPS 控制参数。自动识别并适应 50/60Hz 电源系统，满足不同电源系统的要求。故障保护和告警功能： 提供输入、输出过压或欠压，电池过充或低压，过载，短路等故障保护和报警、故障警示功能。

2.5 可靠性保证

DSP 数字化控制技术。带载、过载适用各种不同类型的负载。抗干扰能力符合 IEC61000-4 对于抗电

磁干扰的要求。

2.6 通讯和监控

提供 RS232 通讯接口和通讯线，可用于本地或远程电源管理。 提供智能插槽(Intelligent  Slot)， 用户可根据需要加载 WebPower 卡（SNMP 卡）、CMC 卡、AS400 卡（干接点卡）来实现远程管理和监 控功能

UPS 电源技术参数表 （6-20KVA）

2.7 技术要求：

| *额定容量 |  | ≥10KVA |
| --- | --- | --- |
| 输入 | 输入配线 | 单相 二线+地线 |
|  | 电压范围 | 120 ～275V |
|  | 频率范围 | 46～64Hz 50/60Hz 自适应 |
|  | 输入功因 | >0.99 |
| 输出 | 电压范围 | 220x(1±1%)VAC |
|  | 频率范围 | 与市电同步 |
|  | 电流峰值比 | 3：1 |
|  | 功率因数 | 0.8 |
| 超载能力 |  | <105% , 长期运行/ 105%<load<125% >1min ; |
| 效率 |  | Up to 90% |
| 电池电压 |  | 192V |
| 尺寸(宽*深*高 mm) |  | 248X500X460(标机高 616) |
| 重量(kg) |  | 20 |

3.配置清单：

主机

蓄电池 12V24AH，16 只

电池柜 1 个

订货量：4 台 到货港口：中国乌鲁木齐 安装地点：新疆农科院质标所

交货期：合同生效后二个月

品目 4   电导率仪

1.运行环境

1.1   环境温度：5℃～35℃

1.2   相对湿度：≤80%

1.3   适用电源：电压 220V（±10%），50Hz（±2%）

2.技术参数

2.1 仪器功能

2.1.1

Smart-Read：智能判别终点

Timed-Read：自动定时存贮读数

Cont-  Read：掌握样品连续变化过程

2.2.2    电极标定提醒功能

2.2.3    固件升级功能

2.2.4    符合 GLP 规范的测量信息，可追溯信息

A.   可设置操作者编号，并记录操作者的操作过程；

B.   记录并可查阅和打印标定数据；

C.   支持贮存符合 GLP 规范的测量数据电导率、TDS、盐度各 200 套。

D.   支持查阅、打印、删除贮存的测量数据

2.2.5    大屏幕点阵式液晶显示（可显示测量值、温度值、电导常数、测量模式、操作日期和时间）

2.2.6    中文操作

2.2.7    全自动温度补偿、自动量程和频率切换；

2.2.8    支持标定电极常数或 TDS 转换系数，允许两点标定

2.2.9    直接显示电导率、电阻率、总固态溶解物（TDS）、盐度值，无需互换计算

2.2.10    数字式按键

2.2.11    具有 USB 接口，配合专用的通信软件，可以实现与 PC 的连接。

2.2.12    断电保护功能。

2.2 技术参数

2.2.1 测量参数 电导率、电阻率、TDS、盐度值、温度值

*2.2.2 测量范围

电导率 0.000μS/cm～199.9mS/cm 电阻率 5.00Ω.cm～20.00MΩ.cm TDS       0.000 mg/L～99.9g/L

盐度 (0.00～8.00)%

温度 （-5.0～110.0）℃

*2.2.3 基本误差

电导率 ±0.5%（FS）

TDS    ±0.5%（FS）

盐度 ±0.1%

温度 ±0.2℃

2.2.4    稳定性  (±0.3%(FS))/3h

2.2.5    温度补偿 手动/自动（-5.0～110.0）℃

2.2.6    电源 通用电源(9VDC,800mA，内正外负)

3.配置清单

主机标配

订货量：2 台 到货港口：中国乌鲁木齐 安装地点：新疆农科院质标所 交货期：合同生效后二个月

品目 5 离心机

1.运行环境

1.1   环境温度：5℃～35℃

1.2   相对湿度：≤80%

1.3   适用电源：电压 220V（±10%），50Hz（±2%）

2.技术参数

2.1 用途：适用于生物化学实验室等

2.2   特点： 无刷电机 微机控制，触摸面板，数字显示 钢制机身,不锈钢离心腔，耐腐蚀易清洁 可对转速、时间等参数进行设置

2.3 技术参数

| *最高转速 | 5000r/min |
| --- | --- |
| 最大相对离心力 | 4020×g |
| *角转子 | 12×15ml（5000rpm） |
| *角转子 | 4×50ml（4000rpm） |
| *水平转子 | 4×100ml（5000rpm） |
| *转速精度 | ±50r/min |
| 定时范围 | 0-99min |
| 电源 | AC 220V 50Hz 8A |
| *整机噪声 | ≤60dB |
| 外形尺寸 | 340×400×270mm |

3.配置清单：

主机：1 台

15ml 玻璃离心管 24 个

50ml 聚四氟乙烯离心管 20 个、 玻璃离心管 40 个

100ml 玻璃离心管 20 个

订货量：1 台 到货港口：中国乌鲁木齐 安装地点：新疆农科院质标所 交货期：合同生效后二个月

品目 6 精确控温电热消解仪

1.运行环境

1.1   环境温度：5℃～35℃

1.2   相对湿度：≤80%

1.3   适用电源：电压 220V（±10%），50Hz（±2%）

2.技术参数

2.1   电源：220V±10%，50Hz±5%，3000W

2.2   温度范围：室温+10-415℃

*2.3    T 控温精度：±1℃@100℃

2.4     控制方式：PID 控制 数字显示

2.5     尺寸：L×W×H,mm:398×398×290mm

*2.6      孔间稳定度：±1℃@100℃

2.7     消解池的规格：直径×深度：31×50mm

2.8     带盖玻璃消解管 ( 2 套,  36 只/套 )

*2.9      使用温度≥450℃

*2.10    总容量：100mL

2.11   18 孔不锈钢支架 2 个

3.配置清单：

主机一台

带盖玻璃消解管 ( 2 套,  36 只/套 )

18 孔不锈钢支架 2 个

订货量：1 台 到货港口：中国乌鲁木齐 安装地点：新疆农科院质标所

交货期：合同生效后二个月

品目 7 漩涡混合器

1.运行环境

1.1   环境温度：5℃～35℃

1.2   相对湿度：≤80%

1.3   适用电源：电压 220V（±10%），50Hz（±2%）

2.技术参数

2.1 性能特点

*紧凑、通用型微量振荡器，适用于振荡小试管和酶标板

* 可安装多种垫片

* 垫片自动检测

* 连续工作或点动功能（用标准垫片）

* 两种操作模式

模式 A（安全模式，有检测垫片） 使用标准垫片进行点动时，最大转速 3000rpm 使用其它垫片时，速度只能达到 1300rpm

模式 B（没有检测垫片） 用各种垫片都可达到 3000rpm 转速 速度稳定

坚固的铸铁镀锌外壳

2.2 技术参数

2.2.1 振荡方式：圆周式

*2.2.2 周转直径：4.5  mm

2.2.3 允许载重量：0.5  kg

2.2.4 马达输出功率：8 W

2.2.5 工作制 ：100 %

*2.2.6 无级调整范围：0-3000 rmp

2.2.7 速度显示：刻度

2.2.8 定时功能：有

*2.2.9 时间设定：1s-999min

2.2.10 工作模式：定时功能、 连续工作/  点动

2.2.11 外形尺寸（W  x D  x H）：148  x 205 x 63 mm

*2.2.12 保护等级 DIN  EN  60529 ：IP  21

3.配置清单

主机标配

订货量：2 台

到货港口：中国乌鲁木齐 安装地点：新疆农科院质标所 交货期：合同生效后二个月

品目 8 加样器 8 道 30-300 ul（进口）

1.运行环境

1.1   环境温度：5℃～35℃

1.2   相对湿度：≤80%

1.3   适用电源：电压 220V（±10%），50Hz（±2%）

2.技术参数

2.1   大尺寸中央移液控制按钮，独立吸头脱卸按钮。

2.2   人体工学设计指托，贴合手部，轻松握持。

2.3   真正单手操作-无论左右手，均可单手轻松设定移液体积。

2.4   量程锁，防止无意的量程改变。

*2.5    整支移液器可于 121˚C  (2  bar)高压湿热灭菌，依照 DIN  EN 285 标准。

*2.6    四位数字显示清晰可辨、保证最高精准度。

*2.7    整支灭菌移液器配合 Easy Calibration 校正技术 - 易于校准，无需借助特殊工具。改变出

厂设置外部清晰可见。

*2.8    移液按钮行程仅 12.5mm，有效防止肌肉损伤（RSI）。

2.9   省力 -特制的活塞仓与 FKM 材质密封圈及阶梯式退吸头设计，减少装载、退卸吸头的用力。

2.10   每一道的活塞仓和密封圈易于旋开退卸，方便清洗、更换，节约维护成本与时间。

2.11   防腐蚀活塞与吸头脱卸仓，经久耐用。

2.12   颜色标识，方便直观地选择合适的吸头。

2.13   拥有欧盟 CE 标志。

2.14   DKD 认证

3.配置清单

1.  八道移液器一只

2.  吸头 1000 支

3.  1 板预装吸头 Tip-Rack

4.  含 1 个预装的 Tip-Box  N 吸头盒

5.  1 个移液器架/台挂架

6.  5 个加样槽

7.  1 套 FKM 材质密封圈及润滑油

8.  conformity 资格认证，性能认证证书

订货量：1 套

到货港口：中国乌鲁木齐 安装地点：新疆农科院质标所 交货期：合同生效后二个月

品目 9 移液器（进口）

1.运行环境

1.1   环境温度：5℃～35℃

1.2   相对湿度：≤80%

1.3   适用电源：电压 220V（±10%），50Hz（±2%）

2.技术参数

单道微量移液器

2.1   数字可调量程，100-1000 µl

2.2   数字可调量程，500-5000 µl

2.3   数字可调量程，1000-10000 µl

2.4   性能特点

2.4.1 大尺寸，中央移液按钮与独立吸头脱卸功能。

2.4.2 符合人体工程学设计的指托确保轻松握持。

2.4.3 单手操作-左右手都可进行量程设定。

*2.4.5 量程锁保护防止量程改变。

*2.4.6 整支移液器可进行 121°C（2  bar）高压湿热灭菌。

*2.4.7    4 位数字显示，保证清晰与高精度。

*2.4.8    简易校准技术-无需特殊工具即可进行调整。改变原厂设置外部清晰可见。

*2.4.9 仅为 12.5  mm 的短移液行程设计减少发生 RSI 的风险。

2.4.10 耐腐蚀的活塞和吸头脱卸装置。

2.4.11 颜色识别标识方便选择合适的吸头。

2.4.12 根据 IVD 指令 98/79 拥有欧盟 CE 标志。

2.4.13  DKD 认证。

3.配置清单：

资格认证 含有性能认证证书及壁挂架（选配） 数字可调量程，100-1000  µl     1 支 数字可调量程，500-5000  µl     2 支 数字可调量程，1000-10000 µl    1 支 各量程吸头 1 包

订货量：4 套

到货港口：中国乌鲁木齐 安装地点：新疆农科院质标所 交货期：合同生效后二个月

品目 10   高速离心机

1.运行环境

1.1   环境温度：5℃～35℃

1.2   相对湿度：≤80%

1.3   适用电源：电压 220V（±10%），50Hz（±2%）

2.技术参数

*2.1 最高转速：18,000  rpm

*2.2 最大分离加速度：23,300×g (TA15-6-50 转子)

2.3 最大容量：1,000 ml  (4×250 ml  ) (TS5-4-250 转子)

2.4 驱动电机：变频电机

2.5 控制：微电脑控制

*2.6 速控范围：300～18,000 rpm

*2.7 升降速档：9 升 10 降(含自由滑行)

*2.8 时间控制范围：1 分钟～99 小时 59 分 或 连续运行

*2.9 温度设定范围：-20℃～40℃，步长 1℃

*2.10 控温精度：±2℃

*2.11 控速精度：±20 rpm

2.12 显示方式：大屏幕液晶屏

2.13 尺寸（L×D×H）：730×610×380  mm

2.14 速度/分离加速度转化：有

2.15 电源：AC  220，50 Hz，10A

2.16 整机噪声：≤58dB(A)

2.17 重量：100 kg

2.18 主要特点

界面友好，操作方便，大屏幕液晶实时显示运行进程。

* 具有主轴自锁功能，无需工具拆卸可完成转子更换。

* 具有转子自动识别功能，可提供自动温度补偿和防止超速运转，确保安全。

* 9 个升速和 10 个降速调节档（含自由滑行），保护敏感样品。

* 温度补偿技术，可做到样品实际温度的实时显示。

* 高强度弹性轴驱动技术，允许样品目测平衡即可离心，容易放置样品。

* 非接触式不平衡检测、双锁上盖门、超速、过温保护，保证离心安全。

静音运行

3.配置清单：

主机一台

24×1.5ml 角转子一套

6×50ml 角转子一套

4×80ml 角转子一套

订货量：1 套 到货港口：中国乌鲁木齐 安装地点：新疆农科院质标所 交货期：合同生效后二个月

品目 11   数显恒温磁力搅拌器

1.运行环境

1.1   环境温度：5℃～35℃

1.2   相对湿度：≤80%

1.3   适用电源：电压 220V（±10%），50Hz（±2%）

2.技术参数

2.1 球轴承 EC 无刷马达

2.2 最大输入功率    17 W

*2.3 转速   50～1100 1/min   无级变速

2.4 铝硅合金加热盘

2.5 加热盘直径 135 mm，加热功率 600W，表面最高温度 300℃ ，加热盘盘面温差±2.5℃

*2.6 溶液温度控制精度(使用 ETS-D 或触点温度计)±0.5℃

2.7 工作制 100%

2.8 防护类型 IP  42

2.9 保险管型号 F1/F2（10AT/250V） F3（1.025AT/250V）

2.10 污染等级 2

2.11 过压类别   II

2.12 接地保护等级 I

3.配置清单：

主机标配 订货量：2 套 到货港口：中国乌鲁木齐 安装地点：新疆农科院质标所 交货期：合同生效后二个月

品目 12 酶联免疫仪（酶标仪）+洗板机（进口）

1.运行环境

1.1 环境温度：5℃～35℃

1.2 相对湿度：≤80%

1.3 适用电源：电压 220V（±10%），50Hz（±2%）

2.技术参数

2.1 酶标仪技术参数：

*2.1.1 孔板类型：6-  ，12-，24-, 48-,  96-  孔板

*2.1.2 速度：30 秒/96 孔板

2.1.3 读取模式：终点法，动力学法，可使用单波长和双波长

*2.1.4 波长范围：400-750nm

2.1.5 滤光片：滤光轮可放 5 块滤光片，仪器配 405、450、490、630nm4 块滤光片。

2.1.6 线性范围：0-3.0  OD

2.1.7 外接口：电脑接口（RS232）、打印机接口

2.1.8 波长范围：400-750nm（选择 UV 机型：340-750nm）具有单、双波长设定

*2.1.9 分辨率：0.001Abs

*2.1.10 精准度：0-2.000Abs±1%±0.010

*2.1.11 重复性：± 0.5%  ± 0.005 from  0 - 2.000 OD

2.1.12 面板软件：可储存 55 个用户自定义程序，并能储存最近的 10 个测试结果，可储存 25 条

标准曲线

2.1.13 可与 PC 软件的联用，进一步加强酶标仪的数据分析功能。

2.1.14  具有八种类型的曲线图：直线、二次方曲线、三次方曲线、三次 方函数曲线、二点对数

曲线、逐点联线、反对数曲线等。

*2.1.15 具有公式换算的功能。

2.1.16 任意选择加样方式，可按需要设空白及特定空白值；可选择空白、标准、质控、样品的测 试数目和重复次数；可自动排版，也可由操作者自行排版。

2.1.17 编排好的空白标准、质控、样品位置、可按酶标板的格式打印，供操作时参考。可重复打 印报告及结果。

2.1.18 多种报告方式：报告测试项目名称、计算公式、标准值。可按酶标 96 孔格式，也可按列 表或者二者皆有打印报告。报告内容为空白、标准、质控、样品的吸光度值、浓度值、阴阳性，尚 可打印相应的标准曲线图。

2.2 洗板机参数：

2.2.1 常规液体配送系统，可对各种液体流速进行精准控制。

2.2.2 全板或条板清洗

2.2.3 支持 96 孔或 384 孔微孔板

2.2.4 可移动的微孔板传送器内置专用预喷槽

2.2.5 自动缓冲液切换

2.2.6 机载软件可进行创建、编辑、拷贝、删除等操作，可存储 75 个应用程序

2.2.7 可链接 10 个不同程序，可完成复杂的工作流程

2.2.8 支持多用户

2.2.9 可编程的震荡时间和强度

2.2.10 内置维护程序

2.2.11 底部冲洗和交叉抽吸规程

2.2.12 内置分液及废液抽吸

2.2.13 安全防尘罩设计

2.3 性能特点

*生物磁珠分离高强度磁珠分离，可以进行基于磁珠的分析

*高磁力铷铁磁板

*孔内区级优化

*可选平面或环形磁场-为洗板机用户提供两种高强度的 96 孔磁板设计

*快速分离微米和纳米级微球

*微球记忆

*真空抽滤，用于聚乙烯小球分析或废液抽滤

*抽滤孔径范围由 0.45  mm   至 1.2  µmm

*依样品粘滞度不同，可选真空水平由 91mmHg 至 313mmHg

*板架真空重力引流液滴，减少板内液体残留，避免交叉污染

*软件控制分液量，浸泡抽吸时间，全自动化操作

| 分析 | 磁珠, 聚乙烯小球(依型号而定) 多重分析 基于微球的 ELISA ELISA 基于细胞的分析、蛋白芯片、废液抽滤（依型号而定） |
| --- | --- |
| 分离 | 生物磁性分离，真空抽滤（依型号而定） |
| 微孔板类型 | 96 和 384 孔板（依型号而定），标准高度和潜孔板，实心板和滤底板 （依型号而定），滤膜孔大小：0.45 µM - 1.2 µM |
| 震荡 | 预置程序可设定分钟、秒至 60 分钟 强度-低，中，快速或可变 |
| 浸泡时间 | 预置程序可设定分钟、秒至 60 分钟 |
| 磁力 | 高强度 96 孔制式 可选两种设计, 洗板机用户可选: 平面 -平底- 微球被吸引至板底的磁带 -圆底- 微球被吸引至板底圆心 环形 - 微球被吸引至孔板的四周成环状 整合于板架, 非磁力清洗时可拆卸 |
| 安全性/便捷/维护 | 废液感应，流速探测（可选） 防尘罩 |

53

|  | 溢出保护 预置维护程序 |  |
| --- | --- | --- |
| 机载软件 | 2 x 24 数字 LCD 显示 25 个阿拉伯数字软键 创建, 编辑 或运行多重程序 |  |
| 操作温度 | 15°C to 40°C (59° to 104° F) |  |
| 湿度 | 10% 至 85%, 非凝集 |  |
| 清洗 |  |  |
| 洗头类型 |  | 96-孔板清洗: 8-道 (1x8) 洗头 12-道 (1x12) 洗头 96-/384-孔板清洗 Dual-ActionTM 16 道（1×16）洗头 |
| 清洗速度 |  | 实心板： 3 抽吸 / 分液循环：> 300 µL/孔, 8 道分液头，96 孔板,最后抽吸: <130 秒 滤板: 可变, 基于清洗参数 |
| 液体输送 |  | 1 个正压可置换注射器泵 |
| 真空抽滤 |  | 可选真空水平(最后 30 秒): 0.45 µm 96 孔板: 低: -91mmHg 中: -150 mmHg 高: -313 mmHg 1.2 µm 96 孔板: 低 - : -95 mmHg 中 - : -155 mmHg 高 - : -299 mmHg 真空抽滤时间范围: 1 - 180 秒 |
| 容量范围 |  | 25 - 3,000 µL/孔(依型号而定) 1 µL 步进 |
| 洗液选择 |  | 阀模式最多支持 3 种缓冲液（依型号而定） |
| 流速 |  | 1 - 9 |
| 清洗循环 |  | 1 - 10 |
| 分液精确度 |  | ≤ 3% CV |
| 残留量 |  | 实心底板 ≤ 2 µL/孔 |

|  |  | 滤底板 每板平均增加重量≤ 1.2 g ，分液 300 µL 至 0.45 µm 的孔板, 抽 滤 30 秒, 低真空力, 堵塞 |
| --- | --- | --- |
| 灭菌 |  | 化学 70％乙醇或异丙醇及 0.5％次氯酸钠 |
| 供料瓶容量 |  | 2 L |
| 物理特性 |  |  |
| 尺寸 | 16"长 x 14"宽 x 6.5"高(40.6 x 35.6 x 16.5 cm) |  |
| 法规 | 所有微孔板相关产品均符合 CE 和 ETL 商标认证 |  |

3.配置清单：

酶标仪主机 可编程软件 洗板机

订货量：2 套 到货港口：中国乌鲁木齐 安装地点：新疆农科院质标所 交货期：合同生效后二个月

品目 13 组织捣碎仪（进口）

1.运行环境

1.1 环境温度：5℃～35℃

1.2 相对湿度：≤80%

1.3 适用电源：电压 220V（±10%），50Hz（±2%）

2.技术参数

2.1 用途：高性能分散机，处理量为 1-1,500  ml 。

2.2 特点

*三种驱动轴承

*标准配置，数字显示屏

*定-转子配置

2.3  技术指标

| 马达输入功率 | 500 W |
| --- | --- |
| 马达输出功率 | 300 W |
| *处理量 (H2O) | 1 – 1,500 ml |
| *最大粘度 | 5,000 mPas |

| 转速调节 | 无级调速 |
| --- | --- |
| *转速范围 (负载时) | 3,400 – 24,000 rpm |
| 转速显示 | 数字显示 |
| 噪音 (空载) | 73 dB (A) |
| 过载保护 | 是 |
| 支臂直径/长度 | 13 mm / 175 mm |
| 外形尺寸 (W x D x H) | 65 x 80 x 240 mm |
| 重量 | 1.6 kg |
| 最小容量(H2O) | 0.05 l |
| 最大容量(H2O) | 2 l |
| 定子直径 | 25 mm |
| 转子直径 | 17 mm |
| 最大圆周速度 | 21.4 m/s |
| 刀具杆长度 | 270 mm |
| 物料接触部分材料 | FFPM / SIC, AISI 316L |
| 最大 PH 值 | 2 |
| 最小 PH 值 | 13 |
| 灭菌方法 | all methods |
| 真空 | 1 mbar |
| 最大压力 | 6 bar |
| 适合溶剂 | 是 |
| 最高工作温度 | 220 °C |

3.配置清单：

主机标配

订货量：2 台 到货港口：中国乌鲁木齐 安装地点：新疆农科院质标所 交货期：合同生效后二个月

品目 14 固相萃取仪（进口）

1.运行环境

1.1 环境温度：5℃～35℃

1.2 相对湿度：≤80%

1.3 适用电源：电压 220V（±10%），50Hz（±2%）

2.技术参数：

2.1  12 管防交叉污染 SPE 萃取装置

2.2   快速浓缩干燥装置：12 管干燥装置

*2.3    大体积取样器：用于 3ml  6ml  SPE 小柱

2.4   小柱连接适配器：用 1ml  3ml  6ml  SPE 小柱

2.5   真空缓冲瓶：防止将洗脱液吸入泵内

2.6   防交叉污染传输线：Teflon  材料

2.7   真空泵：进口无油隔膜正负压泵

*2.8  总阀可调，单阀可调

3.配置清单：

3.1   管防交叉污染 SPE 萃取装置

3.2   快速浓缩干燥装置

3.3   大体积取样器

3.4   小柱连接适配器

3.5   真空缓冲瓶

3.6   防交叉污染传输线

3.7   美国 GAST 真空泵

订货量：1 台 到货港口：中国乌鲁木齐 安装地点：新疆农科院质标所 交货期：合同生效后二个月

品目 15 真空泵

1.运行环境

1.1   环境温度：5℃～35℃

1.2   相对湿度：≤80%

1.3   适用电源：电压 220V（±10%），50Hz（±2%）

2.技术参数

2.1   电源：220V±10%，50Hz±5%，80W

*2.2    抽气速率：30L/min

*2.3    最大真空度：-0.075Mpa

2.4   重量：3kg

2.5   尺寸：L×W×H:270×110×180mm

3.配置清单：

主机标配

订货量：3 台

到货港口：中国乌鲁木齐 安装地点：新疆农科院质标所 交货期：合同生效后二个月

品目 16   体视显微镜

1.运行环境

1.1   环境温度：5℃～35℃

1.2   相对湿度：≤80%

1.3   适用电源：电压 220V（±10%），50Hz（±2%）

2.技术参数

2.1   变倍比：6.3:1

2.2   总放大倍数：4X-200X（选购镜头）

2.3   目镜 10X/22

2.4   工作距离:物镜 0.5X 时 211mm，1X 时为 115mm,  2X 时为 43.5mm

2.5   光源:上、下 LED 光源

2.6   双目镜筒:    45 度倾斜，瞳距 52-75mm

2.7   防静电功能：架台、变倍镜筒、10X 目镜、辅助物镜都具有防静电功能

2.8   密封功能：变倍镜筒、10X 目镜都具有密封功能

3.配置清单：

主机

目镜 10X/22

双目镜筒

订货量：1 台 到货港口：中国乌鲁木齐 安装地点：新疆农科院质标所 交货期：合同生效后二个月

品目 17 电脑水分测定仪

1.运行环境

1.1   环境温度：5℃～35℃

1.2   相对湿度：≤80%

1.3   适用电源：电压 220V（±10%），50Hz（±2%）

2.技术参数

2.1   用途：可测定液体、固体和气体试样中的结晶水、吸附水、游离水

2.2   产品特点： 超大彩色液晶显示屏，全中文菜单式操作。 全程动态提示

*多种水果（水分含量，百分含量，PPM  含量，卡示试剂消耗量）同时显示，彩色滴定曲线动态显

示，测量结果自动记忆。

*自动扣除飘移水分，环境水分飘移自动跟踪，确保分析结果准确。

*搅拌 PWM 无极调速，速度菜单选择。

*系统全封闭，可自动更换溶剂和排出废液，避免有毒试剂外溢。

*仪器状态，计量泵进样量，当前时间，三通位置，飘移量等参数即时显示。

2.3   技术参数：

*2.3.1    测量范围：0.001%-100%

*2.3.2    分辨率：0.01ml

2.3.3    显示方式：超大液晶显示 Extra  LCD

2.3.4    滴定流量：自动控制 Automatic

*2.3.5    终点延时：10-300s 可调 Adjustable

*2.3.6    示值误差：<=2%

2.3.7    电源：220V/50Hz

3.配置清单：

主机

订货量：1 台 到货港口：中国乌鲁木齐 安装地点：新疆农科院质标所 交货期：合同生效后二个月

品目 18   固相微萃取（进口）

1.运行环境

1.1   环境温度：5℃～35℃

1.2   相对湿度：≤80%

1.3   适用电源：电压 220V（±10%），50Hz（±2%）

2 技术参数

2.1    用途：主要用于的样品有：表面活性剂、环境水样、食品、香精、香料、 血、尿和体液中毒

品或药物、聚合物和固样中痕量杂质(顶空方式)、气体硫化物及挥发物(VOC)

2.2   技术要求：主要依据分析物质的分子量（挥发性）与极性小分子或挥发性物质常用厚膜 100μ

m 萃取头，较大分子或半挥发物质采用 7μm 萃取头，非极性物质选择非极性固定相，极性物质选择

极性固定相。综合考虑分析物的极性和挥发性时，还可以有 85μm，65μm，75μm，30μm 的极性或

非极性萃取头供选择。

3.配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手柄 | 1 个 |
| 2 | 固相微萃取头 65um | 1 盒 |
| 3 | 固相微萃取头 75μm | 1 盒 |
| 4 | 固相微萃取头 85μm | 1 盒 |
| 5 | 固相微萃取头 30μm | 1 盒 |
| 6 | 15ml 采样瓶 | 1 盒 |
| 7 | 4ml 采样瓶 | 1 盒 |
| 8 | 采样台（用于 15ML 采样瓶） | 1 套 |
| 9 | 采样台（用于 4ML 采样瓶） | 1 套 |
| 10 | 磁搅拌子 （10mm*3mm）每包 3 个 | 1 包 |
| 11 | 高温隔垫 9.5 | 1 包 |
| 12 | 高温隔垫 11 | 1 包 |
| 13 | 专用插件 | 1 包 |
| 14 | 专用加热磁力搅拌装置 | 1 个 |
| 15 | 专用温度计 | 1 个 |
| 16 | 进样导管 | 1 个 |

订货量：1 台

到货港口：中国乌鲁木齐 安装地点：新疆农科院质标所 交货期：合同生效后二个月

品目 19 超纯水系统

1.运行环境

1.1   环境温度：5℃～35℃

1.2   相对湿度：≤80%

1.3   适用电源：电压 220V（±10%），50Hz（±2%）

2.技术参数

2.1   适用范围：适用于 HPLC、TOC、PCR、AAS、ICP、ICP－MS、气相色谱、氨基酸分析等

2.2   功能特点： 微电脑全自动控制，两个取水口设计 触摸控制设计，PLC 全自动控制，具有人机对话功能；

*0.5″LCD 背光液晶在线电阻率监测仪，准确直观的显示出水水质：电导池的温度补偿为±0.1℃，

灵敏常数为 0.01cm；

*系统具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、满水自动停机、超低压保护等功能；

*系统具备 RO 膜自动冲洗、自动加药清洗功能；定期灭菌功能；

*采用内置可调压 RO 静音增压本泵（CE 认证），可连续运转 10000 小时以上；

*系统准确显示进水压力采用模块式、快接式设计；

*具备前置系统过滤自动手动反压式清洗功能，无需人工定期拆卸清洗；

*系统具有内置真空压力桶，前置系统过滤器等，主机一体化，避免与空气接触二次污染。

2.3   技术参数：

| 2.3.1 进水水源 | 城市自来水 水温 1-45℃ 水压 1-5 ㎏ TDS＜200pp |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.2 出水水质 | RO 水电导率≤1μs/cm@25℃；电阻率≥1MΩ. Cm@25℃ 水质标准优于中国国家分析实验室用水（GB/T 6682-2008）二级水标准 ； UP 超纯水电导率≤0.055μs/cm@25℃；电阻率： 18.25MΩ.cm@25℃ 达到美国 CAP、ASTM、NCCLS 标准及中国国家电子一级超纯水标准 微粒子/颗粒物（大于 0.1μm）含量: 1/ml 热源含量：＜0.005Eu/ml 微生物/菌落数含量：＜1cfu/ml 总有机碳量 TOC:≤3ppb 金属阳离子含量（单位 PPb）： Fe(铁)＜0.005 Cu(铜) ＜0.005 Al(铝) ＜0.005 Ni(镍) ＜ 0.005 Zn(锌)＜0.02 Cr(铬) ＜0.005 Na(钠) ＜0.01 K(钾) ＜0.02 阴离子含量(单位 PPb): Cl-( 氯 ) ＜ 0.01 NO2-( 亚硝 酸 根 ) ＜ 0.02 NO3-( 硝 酸 根 ) ＜ 0.02 SO42-(硫酸根) ＜0.01 |  |  |
| 2.3.3UF 超滤配置 | 孔径 0.05μm | 在线监测 | 在线电阻率监测仪（有 NSF 认证） |
| 2.3.4UV 系统配置 | 185mm 和 254mm 双波长 紫外灭菌系统 | 瞬间取水量 | 1.5-2L/min |
| 2.3.5 制水量 | 16L/H | 功率 | 30W |
| 2.3.6 电源 | 220V/50HZ | 储水桶配置 | 20L 进口真空压力桶（有 NSF 认证） |
| 2.3.7 主机体积 | 长 448mm×宽 416mm× 高 558mm |  |  |

3.配置清单

主机

增压泵

主控板

电源开关

RO 反渗透膜 压力桶 反洗控制系统

订货量：1 台 到货港口：中国乌鲁木齐 安装地点：新疆农科院质标所 交货期：合同生效后二个月

品目 20 制冰机

1.运行环境

1.1   环境温度：5℃～35℃

1.2   相对湿度：≤80%

1.3   适用电源：电压 220V（±10%），50Hz（±2%）

2.技术参数

2.1   采用意大利扎努西压缩机

2.2   纯铜冰桶,不锈钢冰刀

2.3   微电脑自动控制系统,安全、稳定

2.4   双螺旋挤压制冰方式,  所制冰形为不定形颗粒状冰,能渗入较窄空间

2.5   有冰满显示,缺水显示,制冷剂缺少显示，故障警告显示等保护性停机功能

2.6   电源开关和功能指示灯置于机器前部，便于操作

2.7   主要零部件，如分水管和水槽的拆卸，不需任何工具

2.8   拉门式设计，方便维护，省时、省力

2.9   不锈钢外壳

2.10   日产冰量：70 升 储冰量：20kg  机体材质：不锈钢 冰型：不规则的微小颗粒状冰

2.11   外形尺寸：546×610×880 输入功率：420W

3.配置清单：

主机标配

订货量：1 台 到货港口：中国乌鲁木齐 安装地点：新疆农科院质标所 交货期：合同生效后二个月

品目 21 冷冻研磨仪（进口）

1.运行环境

1.1   环境温度：5℃～35℃

1.2   相对湿度：≤80%

1.3   适用电源：电压 220V（±10%），50Hz（±2%）

2.技术参数

2.1   可容纳 6 个 1.5/2ml 离心管

2.2   与研磨样品接触面积小，节约样品

2.3   快速锁紧的研磨碗

2.4   旋钮锁紧装置

*2.5    垂直振荡振幅可达到 9 mm

*2.6    完全垂直震动，最高震动频率 3000 次/分钟

2.7   研磨时间可重复，可调整

2.8   压力频率可调节

2.9   可规定振动频率（15 – 50 Hz）

2.10   良好的机轴马达

2.11   膜保护的操作键

3.配置清单：

主机 1 台

15ml 的不锈钢研磨碗 1 个

10mm 的不锈钢研磨球 1 套

订货量：1 台 到货港口：中国乌鲁木齐 安装地点：新疆农科院质标所 交货期：合同生效后二个月

品目 22 生物安全柜（进口）

1.运行环境

1.1   环境温度：5℃～35℃

1.2   相对湿度：≤80%

1.3   适用电源：电压 220V（±10%），50Hz（±2%）

2.技术参数

2.1   生物安全柜为 30%气体外排，70%气体循环；

2.2   操作区尺寸： 1270 x 560 x 670mm

*2.3    获得中国医疗器械注册证和欧盟 EN12469  认证，工作区内空气洁净度标准符合 ISO14644.1

Class 3。

2.4   进气气流流速≥0.5m/s，沉降气流流速≥0.3m/s。

*2.5    两块 ULPA 超高效过滤器，针对 0.12um 颗粒系可以达到 99.999%截流效率。

*2.6    德国 EBM 免维护风机系统，结构紧凑、噪音低，能够在电压变化或过滤器堵塞造成压降后， 自动调整风机工作电压，提供平稳安全气流。

*2.7    人体工程学 5 度倾斜角设计，增加操作舒适性。

2.8   背板及侧壁一体圆弧成型无死角，侧壁负压腔。

*2.9    无边框、双层覆膜、防紫外线、防爆钢化玻璃前窗>6mm，易于清洁

2.10   操作台面是一体成型不锈钢平面式设计，没有任何焊接或螺丝，不会形成污染物累积，可以

提起并取出，方便清洁及消毒。

2.11   Sentinel 控制系统监控柜体各项功能，安全柜的各项气流数值可在液晶控制屏上实时显示。

2.12   灵敏的声光警报系统可监控安全柜运行的各项参数，一旦出现任何不安全的状况，例如前窗

处于非安全高度或者风速过低，系统都将给予声/光警报

2.13   采用 Isocide 抗菌涂层可抑制细菌在柜体表面滋生

3.配置清单

主机       1 台 紫外灯    1 根 支架       1   台 选配

防溅插座、水气接口

订货量：1 台 到货港口：中国乌鲁木齐 安装地点：新疆农科院质标所 交货期：合同生效后二个月

品目 23   生物显微镜（进口）

1.运行环境

1.1 环境温度：5℃～35℃

1.2 相对湿度：≤80%

1.3 适用电源：电压 220V（±10%），50Hz（±2%）

2.技术参数

*2.1    光学系统：CFI60（无限远光学系统），齐焦距离：60mm

64

*2.2    放大倍数：40-1000X

2.3   目筒镜：E2-TF 型三目镜筒，倾角：30°，瞳距：47-75mm，可旋转 360°；

2.4   目镜：CFIE  10X,16X 目镜各一对，双目均带屈光调节；

2.5   物镜转换器：四孔物镜转换器、内向型

*2.6    粗/微调焦机构：粗调松紧度可调；微调：每转 0.2mm；粗调：每转 37.7mm； 最小读数：2μm（在左侧微调手轮上）；

*2.7    载物台：矩形平台（216×150mm）安装在主机上，用低位同轴移动手柄进行操作，行程范围

是 78×54mm，载物台具有再定焦系统，载物台移动手柄和调焦手轮离操作者的距离相同。

2.8   物镜：

CFI E  Plan Achromat  4X,  N.A.  0.10,  W.D.  30mm  , CFI E  Plan Achromat  10X, N.A.  0.25,  W.D.  7mm  ,

CFI E  Plan Achromat  40X, N.A.  0.65,  W.D.  0.65mm  spring-loaded  ,

CFI E  Plan Achromat  100X  oil,  N.A.  1.25,  W.D. 0.23mm,  oil-immersion,  spring-loaded  ,

2.9   聚光器：E2 型阿贝聚光器

2.10   照明系统：6V-30W 卤素灯

2.11   图像采集分析系统：

采集系统：500 万像素彩色数码采集系统，有效像素 2592*1944，逐行扫描，自动白平衡，手动白

平衡。USB 数据传输；

分析软件：

2.11.1    图像及数据格式支持：

2.11.1.1    支持多种专业图像设备，支持 WDM、TAWIN 接口图像设备

2.11.1.2    支持静态图片格式：BMP，JPG，TIF，PNG，JPEG2000，ZT

2.11.1.3    支持视频格式：AVI，MPEG，MPG

2.11.1.4    支持数据文件格式：xls，csv，txt

2.11.1.5    图像，通道和自定义区域之间的拷贝，粘贴

2.11.1.6    图像打印， 图像获取，图像自动命名并保存

2.11.2    定时拍照，录像功能

2.11.2.1    定时拍照最小间隔 1 秒

2.11.2.2    录像

2.11.3    图像处理

2.11.3.1    图像裁剪、图像缩放、实时图像与静态图像切换、全屏显示、自动适应到窗口大小、

参考线

2.11.3.2    图像颜色空间转换：灰度图、RGB 图、CMYK 图、HSI 图、HSV 图、HLS 图、YUV 图、YIQ

图、YCBCR 图、LUV  图、LAB  图、8 位图、16 位图、浮点图像

2.11.3.3 图像变换：旋转、翻转、调整大小、图像平移

2.11.3.4 图像和通道 RGB 色调、自动曝光、色彩增强、伽玛、对比度调节

2.11.3.5 手动白平衡、一次白平衡

2.11.3.6 图像平滑

2.11.3.7 窗口状态栏：图像浏览、测量、选择、宏、结果窗口显示

2.11.4、测量功能

2.11.4.1 实时动态测量、静态测量

2.11.4.2 空间校准

2.11.4.3 测量：点距、箭头指示、竖直线长度、水平线长度、直线夹角、圆形、弧线与边界相交

选端点、拆线、多边形 AOI、闭合曲线

2.11.4.4 宏测量：圆心距角度、点线距直线

2.11.5、插入标注（注解）功能：

2.11.5.1 注解：箭头，矩形，圆形，文本框

3.配置清单：

主机 1 台

图像处理软件 1 套

电脑 1 台

10X,16X 目镜各一对

订货量：1 台 到货港口：中国乌鲁木齐 安装地点：新疆农科院质标所 交货期：合同生效后二个月

品目 24 超净工作台

1.运行环境

1.1   环境温度：5℃～35℃

1.2   相对湿度：≤80%

1.3   适用电源：电压 220V（±10%），50Hz（±2%）

2.技术参数

2.1   产品特点：

*2.1.1    箱体：采用 1.5mm 厚的优质冷轧钢板，经酸洗磷化防腐，表面为环氧树脂粉未静电喷涂

处理，防酸碱及防锈，台面全不锈钢；

2.1.2    双人单面垂直准闭合式台面，有效防止外部气体诱入和操作区异味对人体的伤害；

2.1.3    采用可调风量风机系统，轻触型开关及多档调节电压大小，保证工作区风速始终处于理想

状态；

*2.1.4    拉门：双悬式玻璃门，上下开启，操作方便灵活，拉门底部嵌有橡胶减震垫，以减少开关

时的冲击，无段式平衡法码，拉门时上下自如，可任意位置停留；

2.1.5    传动：双悬玻璃门通过导轨、配重滑轮组、钢索、配重等同步传动，上下开启灵活方便，

噪音小；

*2.1.6    前盖可以直接打开，便于更换过滤器，电子元件配件等。

2.2 技术参数：

| 2.2.1 | 洁净等级 | 100 级@≥0.5μm(美联邦 209E) |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2 | 菌落数 | ≤0.5 个/皿•时(φ90mm 培养平皿) |
| 2.2.3 | 平均风速 | 0.3～0.6m/s（可调） |
| 2.2.4 | 噪 音 | ≤60dB |
| 2.2.5 | 电 源 | AC，单项 220V/50Hz |
| 2.2.6 | 光照度 | ≥300LX |
| 2.2.7 | 振动半峰值 | ≤ 3μm（X.Y.Z 方向） |
| 2.2.8 | 最大功耗 | 800W |
| 2.2.9 | 重 量 | <250Kg |
| 2.2.10 | 工作区尺寸 W*D*H | 1400×650×520mm |
| 2.2.11 | ★装置外形尺寸 W*D*H | 1500×690×1600mm |
| 2.2.12 | 高效过滤器规格及数量 | 1300×550×50×① |
| 2.2.13 | 荧光灯/紫外灯规格及数量 | 30w×①/ 30w×① |
| 2.2.14 | 适用人数 | 双人单面/ 2 人操作 |

3.洁净工作台配置清单：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超净工作台 | 台 | 1 | 整机 |
| 2 | 预过滤器 | 块 | 2 |  |
| 3 | 送风机组 | 组 | 1 |  |
| 4 | 高效过滤器 | 套 | 2 |  |
| 5 | 空气散流罩 | 套 | 1 |  |
| 6 | 照明灯 | 盏 | 2 |  |
| 7 | 杀菌灯 | 盏 | 1 |  |
| 8 | 上下移动玻璃 | 块 | 1 |  |
| 9 | 拉手 | 根 | 1 |  |
| 10 | 电控开关 | 组 | 1 |  |
| 11 | 万向脚轮 | 组 | 1 |  |
| 6 | 说明书 | 份 | 1 |  |
| 7 | 合格证 | 张 | 1 |  |
| 8 | 保修卡 | 张 | 1 |  |

订货量：1 台

到货港口：中国乌鲁木齐 安装地点：新疆农科院质标所 交货期：合同生效后二个月

品目 25 标准溶液配制仪（进口）

1.运行环境

1.1   环境温度：5℃～35℃

1.2   相对湿度：≤80%

1.3   适用电源：电压 220V（±10%），50Hz（±2%）

2.技术参数

2.1   大屏幕显示，实时、精细显示状态和数据，

2.2    USB 接口外接打印机等

2.3   模式：DOS：调速滴定

*2.4    XDOS：定体积加液

* 2.5   CNTD：浓度加液模式，用于制备标准溶液及其他溶液。根据初始物质（固体或储存液）的多 少以及预先设定的目标浓度， 配液器自动计算需要加入的试剂体积。加液开始后，所制备溶液的相 关信息的报告可显示。

2.6    LQT：液体转移

2.7   滴定前可修改参数设置方法

2.8   滴定完成后可自动计算结果

2.9   最快充液速度 20 秒

2.10   仪器控制：防水按钮、一键操作、专业手柄、环保线控

2.11   搅拌滴定台：磁力搅拌器或螺旋搅拌器，搅拌力矩随溶液粘度的变化双向调整 15 档变速

2.12   任意升降的电极架，可选用多种体积（50ml～500ml）和形状容器作为滴定杯。

2.13   直拉式智能交换单元

2.14   防扩散滴定头，保证分析结果的精度和准确性。交换单元内置芯片，可通过传感技术来读取 或写入滴定管的规格、编号、体积、分辨率及标准溶液的浓度、配制日期、标准溶液有效期、过期 报警信息等，实现数据的可溯源性；滴定管配备规格为 1、5、10、20、50ml。

2.15   线控手柄

2.16   可实现持续快速加液和慢速逐滴加液

2.17   可随时停止滴定和自动填充滴定管

主要技术参数

*滴定和配液模式

DOS：调速滴定   XDOS：定体积加液   CNTD：自动配液

LQT：液体转移

*交换单元精确度          满足 ISO/DIN 标准 8655-3

*外围接口                USB  （OTG）接口，MSB  接口，远程控制接口

*直拉式交换单元规格      1 mL，5  mL，10  mL，20  mL，50  mL (配置 20 毫升)

*滴定或加液速度          0-150ml/min

3.配置清单：

配液器

磁力搅拌器

订货量：1 台 到货港口：中国乌鲁木齐 安装地点：新疆农科院质标所 交货期：合同生效后二个月