实验室通风橱采购URS

### 一、技术要求

## 1设备概述

药品研发部因试验需要增加通风橱四套。三套安装在万邦金桥厂区研发分析实验室，一套安装在万邦医药厂区研发实验室。

## 2 总体要求

| 编号 | 要求 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 法规要求： 设备的设计、构造、安全和确认等需满足国内外相关工业标准与法规要求，并参考相关规范和指南。 | 必须 |
| 2.2 | 工艺要求： 设备的设计与安装安全、稳定、可靠，易于清洁、便于试验操作和维修保养。 | 必须 |
| 2.3 | 材质要求： 产品可接触的部分应由耐腐蚀、不与产品发生反应或不吸附药品，或其表面涂覆耐腐蚀、耐热、耐磨等涂层的材料制成。 | 必须 |
| 2.4 | 设计要求： 1.表面应平整、光滑、易清洗； 2.设备应不对环境构成污染； 3.所有零部件的连接后应便于清洁。 | 必须 |
| 2.5 | EHS要求： 1.设备的设计、构造等应符合中国、欧盟和美国相关环境、健康和安全法规、规范的要求； 2.存在安全隐患和风险的地方应在合适的位置张贴安全警示标识。 | 必须 |
| 2.6 | 其他： 设备所用全部电器元件均应具有完整的技术资料以及质量证明文件。 | 必须 |

## 3 具体技术要求

### 3.1设备基本要求

| 编号 | 要求 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 设备数量： 4套 | 必须 |
| 3.1.2 | 配置要求： 1.安装在万邦金桥厂区研发分析实验室的三套通风橱由一个风机控制，安装在万邦医药研发中心实验室的通风橱由另一个风机控制； 2.设备的主要部件必须有部件号与使用说明书，说明书中注明主要零部件和易损件的建议更换周期。 | 必须 |
| 3.1.3 | 配件： 厂家的标准配件。 | 必须 |
| 3.1.4 | 噪声要求： 整机运行时噪音应小于50dB。 | 必须 |

### 3.2设备具体要求

| 编号 | 要求 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 | 通风橱整体要求 |
|  | 通风橱分为上柜、台面与底柜三部分； | 必须 |
|  | 通风橱尺寸为1500mm*800mm*2200mm； | 必须 |
|  | 柜体和面板采用1.0mm厚冷轧碳钢板，表面喷涂75-80um抗腐蚀环氧树脂粉体； | 必须 |
|  | 在房顶铸一水泥台面安装外置风机； | 必须 |
| 3.2.2 | 上柜要求 |
|  | 排风罩安装在通风橱顶部，为PP材质； | 必须 |
|  | 导流板采用5mm理化板，用PP材质的扣件固定，可便于拆卸清洗； | 必须 |
|  | 前门为上下移动门，门框与轨道采用PCV材质； | 必须 |
|  | 前门的玻璃为5mm钢化安全玻璃门； | 必须 |
|  | 门的配重位于通风橱后部； | 必须 |
| 排 | 排风罩下安装两根LED灯管； | 必须 |
|  | 风速为0.5m/s，风量为1200-1800立方/小时； | 必须 |
| 3.2.3 | 台面要求 |
|  | 台面采用理化板，可耐强酸强碱腐蚀； | 必须 |
|  | 台面右侧安装实验室遥控水龙头，遥控开关安装在操作面板下侧 | 必须 |
|  | 操作面板为蓝屏液晶显示，触点式开关，可以控制总电源、风机、照明 | 必须 |

### 3.3自控要求

| 编号 | 要求 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 3.3.2 | 有效电源：单项交流电，200-240V； | 必须 |

# 4文件要求

| 编号 | 要求 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | 仪器使用说明书、使用指南、校验证书； | 必须 |
| 4.2 | 各部件的使用说明书，合格证等； | 必须 |
| 4.3 | 操作软件的说明书、使用指南； | 必须 |

# 5 安装条件

| 编号 | 要求 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | 该设备将安装在实验室； | 必须 |
| 5.2 | 安装调试完成之后，供应商进行测试，结果应符合指标。 | 必须 |

# 6服务与维修要求

| 编号 | 要求 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 预付款后，三个月内到货； | 必须 |
| 6.2 | 供应商提供备品备件清单及必需的易损件； | 必须 |
| 6.3 | 本机拆卸保养工具一组，含工具箱； | 必须 |
| 6.4 | 供应商应在设备确认及工艺验证过程中提供技术支持； | 必须 |
| 6.5 | 供应商负责提供确认方案； | 必须 |
| 6.6 | 保质期后仍提供长期的售后服务和配件提供。配件价格按进货价收取； | 必须 |
| 6.7 | 其他优惠服务条件。 | 期待 |

# 7 运输与安装

## 7.1 运输与包装

| 编号 | 要求 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 7.1.1 | 供应商负责打包包装，防撞防倒立，倾斜角度不大于45度，并运送至需方安装现场； | 必须 |
| 7.1.2 | 供应商负责到厂的所有费用与责任； | 必须 |
| 7.1.3 | 交货方式：采用汽运或其他； | 必须 |
| 7.1.4 | 交货地点：江苏省徐州市经济开发区蟠桃山南路7号； 江苏省徐州经济开发区杨山路6号。 | 必须 |

## 7.2 现场安装

| 编号 | 要求 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 7.2.1 | 供应商根据买方的项目进度负责设备安装调试和试运行； | 必须 |
| 7.2.2 | 设备如需商检，供应商或代理商应提前书面通知，商检后方可开箱安装； | 必须 |
| 7.2.3 | 供应商应派遣适当的人员负责设备的开箱、就位、安装和试运行等。 | 必须 |

# 8 其他要求

| 编号 | 要求 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | 安装、调试与验证由供方主导、买方协助完成； | 必须 |
| 8.2 | 设备在机壳明显位置需要有刻印设备编号、公司logo。 | 必须 |