**玻璃仪器清洗机**

**采购项目**

**招标文件**

**招标编号：HQZY-GY-20200331**

**招标人：沈阳红旗制药有限公司**

**日期：2020年03月**

**目录**

第一章招标公告 ..............................................3

第二章投标单位须知...........................................7

第三章招标内容及要求 ........................................14

第四章相关表格 .............................................. 15

# 

# 第一章招标公告

**一、招标项目：**

1、招标内容：玻璃仪器清洗机采购项目

2、招标类型：采购类

3、采购方式：公开招标

**二、项目概况:**

1、招标主体：沈阳红旗制药有限公司。

2、项目名称：玻璃仪器清洗机采购项目

3、项目位置：辽宁省沈阳市浑南新区新络街6号。

4、项目简介：

根据公司质量控制部的使用需求，保证车间内产品的检测，现需要采购玻璃仪器清洗机。具体内容如下：

5、招标范围及技术要求：

|  |
| --- |
| 记录名称： 玻璃仪器清洗机 |
| 记录编号及版号： |
| 附件内容：  技术要求：  1、主机技术参数  1.1设备总高度100cm，清洗舱有效容积≥180L，上下喷臂之间距离不小于52厘米，可放置双层篮架。  1.2舱门采用316L镜面不锈钢整体冲压成型，双壁构造、保温设计，门拉下后可作为玻璃器皿清洗篮架的装载平台。清洗过程中如出现电路故障或断电，清洗舱门仍应保持关闭状态密封不泄露。 部件、框架及外壳全部采用304不锈钢。  1.3 控制面板采用7寸真彩触摸屏，自动记录、储存运行状态。 功能按键为机械按键。  1.4 采用双出口变频循环泵，循环泵流量500升/分钟；可以对上下喷臂分别供水，顶部中心为清洗篮架供水的结构，保证下喷臂压力流量的同时，保证栏架的水压流量分配合理，栏架每个喷水口水压均匀。  1.5去离子水可采用内置纯水泵抽取方式，无需进水压力；  1.6 主机采用四路进水管路，进冷水、进去离子水（去离子水也可以采内置纯水泵抽取方式，此时无进水压力）、进热水、进冷凝水，每路进水均有流量计精确计量加入水量。  1.8 整机可以对水进行快速加热以节省清洗时间；清洗温度最高不少于90℃。供电电源：380V单独三相电源，防止与其他检测设备互相干扰。  1.9 干燥温度要求至少室温-100℃连续可调，时间连续可调，正常干燥要求15分钟内完成；干燥系统要求热交换系统，进行蒸汽冷凝。  1.10 需配备非通风热交换干燥系统，避免风管的使用。热风经过冷却排放到室内，防止热风及水蒸汽影响到室内环境；冷凝水直接进入废水管道排放，不得进入腔体。  1.11功能按键为机械按键，防止误操作带来的风险；遇突发情况时按下急停开关，设备  立即停止运转，急停开关便于操作者触及。  1.12 内置2个清洗剂泵，可放置2种清洗剂自动按需引入清洗剂，无需重新调整程序及清洗管路。   1. 控制系统   2.1 控制系统要求PLC可编程系统，要求适应高温高湿度的工作环境；能全程自动记录清洗全过程中每一个电器部件的运行状态，并自动存储清洗数据以备核查 。  2.2要求具有RS232、USB接口，可通过电脑进行远程的升级、编辑和故障诊断。  2.3 要求内置15个标准程序及75个用户自定义程序，清洗要求每个清洗程序最多可提供11个清洗阶段。  3、性能特点  3.1 耗水量：要求最少清洗水量5升/次，正常清洗水量8-12升/次。  3.2 整个清洗程序：预洗-清洗-中和-漂洗-干燥，要求总耗时在1小时以内。  3.3 排水要求带有洗涤剂的污水和漂洗水分别排放，可外接检测装置自动进行无害化中和处理，再安全排放。  4、安全保护  4.1 循环泵要求采用压力传感器实时监控水量及压力的变化，出现异常可立即停机、报警、排水，自动进入异常处理程序。  4.2 要求四联动电子安全门锁，不仅防止清洗、干燥过程中门体意外开启，在带紧急断电后，如不符合安全条件的程序下，也不能任意开门，防止热气、污水对操作人员造成伤害。  4.3要求滴水盘监测渗漏，如果检测到液体渗漏，会立即屏幕报警、进水阀自动关闭，排水泵自动启动；同时切断电源保证机器和人身的安全，从进水口切断进水保证实验室安全。  4.4要求配有加热管防干烧压力开关以及加热管断路保护器，具有过温断电保护功能，双重保护加热管，防止损坏加热管。  4.5 要求过温保护：具备水加热、水泵工作等过程监控及过温保护功能；  5、设备配置要求  5.1 清洗机主机1台；  5.2 下层容量瓶清洗栏架1套；  5.3 上层容量瓶清洗栏架1套；  5.4 下层液相小瓶清洗栏架1套；  5.5 内置纯水增压泵一台  5.6 25升纯水桶一个  5.7 清洗剂：  要求强碱性清洗剂5升，用于较难清洗的油污类污染物。  要求要求酸性中和清洗剂5升，用于碱性清洗之后的中和，去除金属氧化物、水垢 。  6、技术服务  6.1 整机保修两年。  6.2 设备安装前要求设备生产厂家工程师须与用户实验室相关人员指导确认安装准备工作。设备到达安装地点后，生产厂家在接到用户通知要求3天内执行免费安装调试直至达到验收指标。  6.3 要求设备安装后在用户所在地对操作人员进行培训，使其能独立进行常规操作，保证熟练程度。 |

6、交货周期:应在签订合同后1月内交货，交货地点为质量控制部理化室。

**三、报名资格要求:**

1、在中华人民共和国境内注册的独立企业法人或其他组织。

2、取得本行业资质证书三年以上的企业。

3、近三年内未发生过违纪违规行为，具有良好的社会信誉和专业素质，且技术档案管理制度、质量控制制度、财务管理制度等制度齐全完善。

4、接受委托承担项目工作的专业人员遵守国家法律、法规，专业素质高，职业道德好，沟通能力强，并且在近三年内没有违法、违规执业行为。

5、本项目不接受联合体投标。

**四、报名方式及报名联系人:**

1、报名方式：投标人登录复星集团采招信息平台（http://www.onelinkplus.com），服务热线：021-23156737）注册登陆后，点击招标公告进行报名和投标。

2、报名、邮寄联系人：周茉

3、联系人电话：18540059207

4、招标人邮箱：**zhoumo@hongqipharma.com**

5、联系人地址：辽宁省沈阳市浑南新区新络街6号

**五、报名应提交以下资料（需上传到复星集团采招信息平台：**http://www.onelinkplus.com）：

1、供应商资质证明的复印件（并加盖公章）

（1）营业执照副本；

（2）法定代表人身份证明；

（3）法定代表人授权委托书；

2、近3年企业财务状况审计报告、获奖和荣誉证书、专利证书、产品技术介绍等资料可根据自身情况提供；

3、其他能体现企业实力的相关证明文件；

4、EHS体系认证证书或组织机构；

5、以上各种资质文件均需加盖企业公章。

## 六、报名时间、投标时间、答疑时间等：

## 见投标人须知，如有变动以网上公布的时间为准。

**七、定标原则:**

满足技术及商务要求，合理最低价中标(恶意报价除外)。

**八、招标文件的获取：**

凡投标人在网上报名后，经过招标人报名筛选合格入围的，以电子邮件形式发至参加投标人指定的邮箱通知投标，并以电话形式通知投标人递交标书，投标形式为：

1、将电子标书通过登录复星集团采招信息平台（http://ep.fosun.com/的投标窗口将电子标书投标。

2、纸质的标书1正3副由投标人亲自带到招标人处进行现场开标，投标人需携带本人身份证及授权书参加现场开标会议。

3、根据网上提供的投标截止日期为准，电子标书和纸质标书逾期的招标人不予受理。

**九、投诉方式：** 系统注册、登录、操作问题及建议，请联系平台服务热线：021-23156737（http://www.onelinkplus.com）），采购投诉事项请联系以下人员：

1、复星医药集中采购与采购管理部：联系电话：021-33987286，邮箱：ep\_procurement@fosunpharma.com

2、复星医药廉政督察部：联系电话：021-33987225，邮箱：ep\_supervision@fosunpharma.com

3、复星集团投诉：联系电话：021-23156633，邮箱：fosuncgts@fosun.com

4、企业投诉: 联系人：佟豆豆 电话：18540059065, 邮箱：[tongdoudou@hongqipharma.com](mailto:panliping@hongqipharma.com)

第二章投标单位须知

一、招标说明

1. 项目名称：双密封高效空气过滤器（液槽式）采购项目

2. 招标内容：双密封高效空气过滤器（液槽式）的采购

3. 招标单位、投标单位及中标人

本文中招标单位为沈阳红旗制药有限公司，亦称买方；投标单位指具备相应资质的供应商；中标人指最后中标的投标单位，亦称卖方。

4. 招标费用

投标单位应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，招标单位对上述费用不承担任何责任和义务。

5. 合格投标单位

（1）投标单位应遵守中华人民共和国的相关法律、法规和招标单位有关招标的规定。

（2）投标单位是承认本招标文件所有内容、响应招标、参加投标竞争的独立法人。

（3）只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标单位的法人才能投标。法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目招标中同时投标。

6. 投标单位应具备承担招标项目的能力，投标单位应具以下资质要求：（按具体采招内容编制）

（1) 企业证照齐全、信誉良好，营业执照、资质证书等文件均要在有效期内；

（2) 近3年业内无不良业绩记录等；

7. 合格的投标单位不应有腐败和欺诈行为。如果招标单位在任何时候，被法院、检察院及政府有关管理部门认定有腐败和欺诈行为，招标单位有权拒绝其投标、取消其中标资格、撤销已签署的合同。

8. 投标单位应认真阅读、充分理解招标文件的全部内容，招标文件一经提交投标单位，即表明投标单位已经仔细阅读、调查和了解与项目有关的一切情况，并已理解招标文件的全部内容。

9. 招标单位确认招标文件具有法律效力，任何个人与投标单位的口头协议均不能影响招标文件的任何条款和内容。

二、招标文件

1. 招标文件的组成

招标文件由招标文件目录所列内容及补充材料组成。

2. 招标文件的澄清

见投标人须知，如有变动以网上公布的时间为准。投标企业通过复星集团采招系统平台（http://www.onelinkplus.com）将疑问发给招标单位。招标单位会统一回复，逾期收到的疑问将不予回复。

3. 招标文件的补充和修改

在投标截止日期前，无论出于何种原因，招标单位可主动地或在答复投标单位提出的需澄清的问题时，对招标文件进行补充或修改，并通过复星采招平台（http://www.onelinkplus.com）发布补充招标文件。招标文件的补充与修改是招标文件的组成部分，以电邮或传真等书面形式通知所有投标单位。投标单位收到上述通知后，应尽快以电邮或传真等书面形式回复招标单位确认。

4. 投标文件

（1)投标单位应按招标文件的要求详细编制投标文件，保证投标文件的正确性和真实性，并对招标文件做出实质性响应，所有投标资料必须针对本次投标。

（2)投标单位被视为充分熟悉本招标项目的各种情况及履行合同有关的一切其他情况；不按招标文件要求提供的招标文件，可能被拒绝接受，其后果由投标单位负责。

（3)投标文件的组成，投标文件由商务标书和技术标书两部分组成。投标单位应提交下列投标文件：

1) 企业基本资质：

a) 投标承诺书（需加盖公章）；

b) 保密承诺书（需加盖公章）；

c) 有效期内的公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等（需加盖公章）；

d) 投标单位法定代表授权书（原件）（需加盖公章）；

e) 法人代表、被授权代理人身份证复印件各一份（需加盖公章）；

f) 投标者详细情况（包含但不限于以下情况）：

公司简介；

项目组人员名单、简历、参与项目履历；

企业近3年做过的主要相关项目；

2) 投标单位案包括但不限于：

a) 技术方案，（技术方案的详细要求，包括地面裂纹的处理、底涂、中涂、面层的厚度、施工标准、单位面积材料用量等）；

b) 服务方案，（服务方案的详细要求）；

c) 管理及实施方案；

d) 其它建议方案（如有）。

3) 商务报价（独立成册），报价要求如下：

a) 本次招标供应商以模式进行商务报价（详见第四部分报价表）；

b) 合约期：月

c) 价格包含相关费用

4. 投标文件的编写、签署及要求：

（1) 投标文件以及投标单位之间函、电、文件和资料往来，都应以中文书写。除招标文件有特别规定外，计量单位应用中华人民共和国法定计量单位。

（2) 投标文件统一采用A4纸打印和装订成册，各册均应配编目录。投标单位的书面投标文件一式四份，并分别标以“正本”1份和“副本”3份，如果它们之间存在差异，则以正本为准，正本标书作为招标单位存档之用。

（3) 招标文件的正、副本都应用打印机打印，并注明“正本、副本”字样，副本可以复印。

（4) 投标文件需由投标单位盖章，并由法定代表人或经正式授权的代表签署，投标单位应写全称。

（5) 投标文件不应有涂改、增删之处。但如有错误必须修改时，修改处必须由法定代表人或经正式授权的代表签字。

（6) 投标单位必须保证所提供的全部资料的真实性和准确性；否则，将拒绝其投标。

投标单位在投标文件中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将视为投标无效，并承担由此产生的后果。

7) 投标单位提交投标的电子文档资料（包含的格式、类型等），上传至复星集团采招平台（http://www.onelinkplus.com），电子投标文件需要和纸质投标文件的内容完全一致。

5. 有下列情况的，其投标书无效（即废标）：

（1) 投标书未按规定密封；

（2) 投标书未盖单位公章或无法定代表人签章；

（3) 投标书未按招标文件规定要求编制填写或内容不全、字迹难以辨认的；

（4) 投标书逾期上传和送达；

（5) 评标过程中，投标单位有企图影响评标者的行为。

6. 投标有效期

（1）投标有效期为天，投标有效期以招标文件规定的提交投标文件截止之日起计算。

（2）在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标单位可以以书面形式要求所有投标单位延长投标有效期。

6. 投标报价

（1）投标单位根据本项目的招标范围及要求进行报价。投标总报价应包括承诺为完成本次招标项目所发生的所有费用。投标单位的投标报价应是固定价，而非浮动价；

（2）投标价格以人民币报价，投标单位必须按照招标文件制定格式正确填写各种价格单（详见第四部分），价格单中相应内容的报价必须计算正确；

* 1. 所有价格均应已包含国家规定的所有税费；
  2. 投标单位的投标报价合理适中，不得以低于成本的报价进行恶性竞争，最低投标报价不是中标的必须条件。

7. 投标文件的递交

（1）投标单位应按招标文件要求装订投标书，把每一份投标书装入信袋内加以密封，并在封签处加盖单位公章；

（2）投标单位须将投标书电子版上传至复星集团采招平台（http://www.onelinkplus.com），同时将投标文件纸质版送达到招标方处进行现场开标，逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，投标单位将不予受理；

（3）在招标单位补充或修改文件的形式推迟投标截止时间的情况下，招标单位和投标单位的权利和义务都以新的截止时间为准。

8. 开标与评标

1. 本次招标项目的招标流程为（先技术评审、后商务评审，技术商务同时）。

（2）开标采用复星集团采招系统平台（http://www.onelinkplus.com）线上开标，同时线下查验投标文件密封情况，确认无误后拆封，现场开标；

（3）利于投标审查，招标单位在开标后可随时请投标单位对投标书进行澄清解答。

9. 授予合同

（1）合同将被授予符合招标文件要求，并能全面、真实地履行合同的、对招标单位最为有利的投标单位。定标原则为满足技术及商务要求，合理最低价中标（恶意报价除外）；

（2）在投标期间内，招标单位依据评标小组的评标结果，通过复星集团采招系统平台（http://www.onelinkplus.com）向中标单位发中标通知，另会以电话的形式向未中标单位发未中标通知，但不作任何解释；

（2）中标通知作为签订合同的依据，中标单位收到中标通知后，必须在招标单位规定的时间和招标单位进行合同谈判，谈判以招标文件和投标书为基础，规定时间内谈判协商不成，招标单位有权撤消中标单位的中标资格，双方不承担责任；

（2）中标通知作为签订合同的依据，但如中标单位在合同谈判后又对条款作大的变更或提出令招标单位难以接受的附加条款，则招标单位有权撤消中标单位的中标资格，且由中标单位承担由此引起的有关责任。

10. 保密协议

（1)投标单位所使用的技术、资料和工具软件等方面发生侵权行为时，其侵权责任与招标单位无关，应由投标单位承担响应的责任，并不得损害招标单位的权利；

（2)招标单位提供给中标人的相关资料、方案享有全部权利，中标人未经招标单位许可不得随意复制或挪作他用；

（3)投标单位中标后在招标单位处开展项目工作时，不得对外泄露任何内容，包括招标单位提供的资料、文件、记录和中标方提供的各阶段的工作成果等；

（4)招标单位对投标单位提交的文件将给予保密，但不退还。

11. 付款方式：3∶3∶3∶1（具体的付款阶段，付款方式，付款比例以及账期等信息）合同签订后10个工作日内，需方支付合同总价的 30％给中标方作为预付款；发货前招标方再支付合同总价的 30%给中标方, 中标方开具13%全额增值税发票至招标方；全部货物到货并经招标方调试验收合格后，招标方再支付合同总价的 30%给中标方；剩下合同总价的 10%质保期（质保期要求至少一年以上）满后付给中标方。

## 投标人须知附表

| **条款号** | **条款名称** | **编列内容** |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：沈阳红旗制药有限公司  地址：沈阳市浑南新区新络街6号  联系人：周茉电话：18540059207 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 玻璃仪器清洗机采购项目 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 沈阳市浑南新区新络街6号 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 |  |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见需求明细表 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 见需求明细表 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质、能力和信誉 | —— |
| 1.4.2 | 是否接受资格预审申请 | 不接受 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.5.1 | 投标预备会 | 召开时间：无 |
| 1.5.2 | 投标人提出问题的  截止时间 | 以网上公告时间为准 |
| 1.5.3 | 招标人书面澄清的时间 | 以网上公告时间为准 |
| 1.6.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.6.2 | 偏离 | 允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其它材料 | 《投标报价及简要说明》 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清  招标文件截止时间 | 以网上公告时间为准 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 以网上公告时间为准 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到  招标文件澄清时间 | 无 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到  招标文件修改时间 | 无 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其它材料 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60天(日历日) |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 无。 |
| 3.5.1 | 近年财务状况年份要求 | 3 年 |
| 3.5.2 | 近年完成类似项目  年份要求 | 3 年 |
| 3.5.3 | 近年发生诉讼及仲裁情况年份要求 | 3 年 |
| 3.6 | 是否允许递交备选  投标方案 | 允许 |
| 3.7.1 | 签字或盖章要求 | 签字并盖章 |
| 3.7.2 | 投标文件副本份数 | 正本1份副本3份 |
| 3.7.3 | 装订要求 | 按照标书中4.投标文件的编写、签署及要求组成内容装订 |
| 4.1.1 | 封套上写明 | 投标项目名称：玻璃仪器清洗机采购项目采购项目招标人地址: 沈阳市浑南新区新络街6号  招标人全称：沈阳红旗制药有限公司  投标文件在开标前不得开启 |
| 4.1.2 | 递交投标文件地点 | 沈阳红旗制药有限公司（沈阳市浑南新区新络街6号） |
| 4.13 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 现场开标时间和地点 | 开标时间：以网上公告时间为准  开标地点：沈阳市浑南新区新络街6号。 |
| 5.2 | 现场开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表，招标监督人员检查各投标文件的密封情况，在开标前当众检查，并宣布投标文件是否有效。  开标顺序：按递交投标文件的逆顺序 |
| 6.1 | 评标小组的组建 | 评标小组的构成： 5人以上 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会  确定中标人 | 是，推荐的中标候选人数：2 |
|  |  | |

**第三章相关表格**

附件一：投标承诺书(本承诺书装订于投标文件首页）

致：沈阳红旗制药有限公司

（投标单位全称）

授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_招标项目名称招标有关活动，并进行投标。

为此：

一、提供投标须知规定的全部投标文件；

二、投标单位已详细审查全部招标文件，同意招标文件中的各项要求；

三、若中标，投标单位将按招标文件规定履行合同责任和义务；

四、投标书自开标起有效期为工作日；

五、投标单位同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性；

六、我方与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位名称：（公章）全权代表签字：

投标日期：年月日

**附件二：保密承诺书**

**保密承诺书**

致: 沈阳红旗制药有限公司

招标单位本着既确保国家秘密和招标单位商业秘密安全，又便于工作的方针，向我方提供有关本招标项目的相关资料。我方承诺如下：

一、本承诺书是双方确保信息保密的基本条件和条款，约束双方在执行约定过程中的所有工作。防止属于贵方的保密信息在未经贵方书面准许的情况下被用于“约定”以外的目的或披露给第三方。

二、我方应采用不低于贵方的保密等级措施使用和保管贵方的保密信息，一旦发现泄密，应采取一切必要的措施阻止并立即报告贵方。

三、我方有责任在约定期内对贵方的保密信息采取保密措施，在递交投标文件时，一并退还贵方所提供资料。

四、我方对贵方提供的涉密载体承担保密责任，如有意或过失造成泄密，并给国家及贵方的安全和利益带来危害与损失的，贵方有权对我方提出诉讼索赔，我方需承担由此带来的一切法律与经济责任。

五、我方不得对贵方提供的涉密载体进行复印。

六、双方在执行本合同时产生的所有分歧或争议应通过协商的方法解决。

七、本承诺书随投标文件一同递交，作为投标文件的一部分。

投标人：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：年月日

附件三：投标文件签署授权委托书

**投标文件签署授权委托书**

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署项目的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人：（签字）性别：年龄：\_\_\_\_\_\_\_

身份证号码：职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：年月日

（以下粘贴委托代理人身份证复印件）

附件四：项目管理与运营团队主要人员情况表

**项目管理与运营团队主要人员情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务/职称 | 工作职责 | 资历及主要业绩 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：1、此表行数可自行添加

附件五：报价表

1 ）按清单报价，包死价。在价格清单中明确所包含项目及对应的价格。

2）投标人编制的报价单，其合同价、最终结算价应与中标价一致。除由于设计变更而引起的工程量的变化，可参照原中标单价进行调整外，其它因素引起的价格变化均不予调整。

3）报价单中，应包括人工费、材料费(含辅材)、机械费、按有关文件规定计取的措施项目费、企业管理费、利润、规费、税金、社会保障金、风险金、运输、保险、调试、以及道路占用费等全部费用。

4）报价单中的每一单项均需填写单价和合价，对没有填写单价或合价的项目的费用，应视为已包括在其它单价或合价之中。

5）报价单位应对我公司提供的附件内的面积进行复核，如果认为存在差异需在投标文件中准确提出，如果在投标时为提出异议，则视为对我公司地面面积认同。